PELATIHAN PENGUKURAN DAN BANTUAN ALAT UKUR 4 PARAMETER KESEHATAN BATITA SERTA PMT 
BAGI POSYANDU LESTARI
KELURAHAN NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO
[1]Umi Fadlilah, [2]Gunawan Ariyanto, [1]Sholeh Rudi Hartono, [1]Erwan Tri Kurniawan, [1]Sadam Husein
[1]Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta
[2]Program Studi Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta
umi.fadlilah@ums.ac.id, gunawan.ariyanto@ums.ac.id

ABSTRAK
Banyak posyandu balita tersebar di seluruh Wilayah Indonesia, misalnya di Kelurahan Ngadirejo terdapat 5 posyandu balita. Anak-anak balita di posyandu tersebut didominasi oleh Batita (Bawah Tiga Tahun) yaitu bayi baru lahir sampai usia 3 tahun. Saat antri para Batita di posyandu cukup panjang, sebab jumlahnya banyak, sehingga membuat proses penimbangan maupun pengukuran badannya memakan waktu yang lama. Kader posyandu hanya menggunakan alat ukur manual, yaitu tali meteran, timbangan gantung, dan thermometer air raksa. Jadi, memungkinkan adanya kekurangtelitian maupun human error sehingga berpengaruh terhadap kevalidan hasil pengukuran. Padahal tingkat kesehatan Batita itu biasanya ditentukan oleh 4 parameter, yaitu berat badan, panjang badan, suhu badan, dan lingkar kepalanya. Penggunaan alat ukur elektronis berbasis ATMEGA 16 yang dapat otomatis menampilkan keempat parameter tersebut melalui layar LCD diharapkan bisa membantu petugas posyandu untuk segera melayani masyarakat. Alat ukur elektronis tersebut bisa menampilkan hasil pengukuran yang lebih akurat dibandingkan dengan alat ukur manual. Waktu pengukuran untuk masing-masing Batita hanya membutuhkan kurang dari 5 menit sampai pembacaan dan pencatatan keempat parameter tadi. Melalui pengabdian masyarakat ini, kami membuat dan menyumbangkan alat ukur tersebut, sekaligus memberi pelatihan terhadap kader posyandu balita tentang cara menggunakannya. Bantuan lain yang kami sampaikan adalah dana untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi peserta posyandu, terutama di Posyandu Lestari, Ngadijayan, Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo.

Kata kunci: Alat Ukur, Empat Parameter Kesehatan Batita, PMT

PENDAHULUAN
Analisis Situasi
         Posyandu adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja Puskesmas, dimana pelaksanannya dilakukan di tiap kelurahan/RW. Kegiatannya berupa KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KB (Keluarga Berencana), Imunisasi dan Penanggulangan Diare, dan Gizi (Penimbangan Balita). Sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur (WUS). (Muninjaya, 2004). Posyandu diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan setempat, dimana dalam 1 unit Posyandu, idealnya melayani sekitar 100 balita (120 kepala keluarga) yang disesuaikan dengan kemampuan petugas dan keadaan setempat yang dibuka sebulan sekali, dilaksanakan oleh kader Posyandu terlatih di bidang KB, yang bertujuan mempercepat angka penurunan kematian bayi, anak balita, dan angka kelahiran. (Depkes, 2000).
         Dewasa ini, di Indonesia ada Posyandu Balita dan Lansia yang dibawahi oleh Bidan di masing-masing kelurahan atau desa. Pada pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian akan melaksanakan pengabdian di Posyandu Balita Lestari di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Posyandu tersebut letaknya paling dekat dengan praktek bidan yang menangani 5 Posyandu di Kelurahan Ngadirejo.

Perumusan Masalah
         Permasalahan umum yang dihadapi Posyandu Lestari antara lain:
a.	Para kader Posyandu mengalami kesulitan saat mengukur dan menimbang bayi, sebab masih menggunakan perangkat manual. 
b.	Para kader Posyandu harus meninggalkan pekerjaan utamanya karena tugas di Posyandu.. 
c.	Dana PMT (Pemberian Makanan Tambahan) terbatas. 

Rincian dari permasalahan umum yang dihadapi oleh Posyandu  Lestari:
a.	Para kader Posyandu mengalami kesulitan saat mengukur dan menimbang Batita, sebab masih menggunakan perangkat manual yaitu tali meteran, timbangan gantung besi dan rotan, serta thermometer, sehingga hasilnya mungkin kurang tepat dan kurang cepat. Posyandu juga belum mempunyai alat ukur otomatis yang langsung mengetahui 4 parameter kesehatan Batita. 
Foto antrian di Posyandu Lestari dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.  Proses antri saat mendaftar di Posyandu Lestari

b.	Para kader Posyandu harus meninggalkan pekerjaan utamanya karena tugas di Posyandu, apalagi bila peserta Posyandu banyak, sehingga bisa jadi ada penurunan income mereka pada hari itu, khususnya yang berprofesi sebagai wiraswasta. 

c.	Dana PMT (Pemberian Makanan Tambahan) terbatas, sebab subsidi dari Puskesmas relatif sedikit dan hanya mendapatkan tambahan infaq sukarela dari peserta Posyandu/orang tua bayi dan balita. 

Manfaat
Manfaat dari pengabdian masyarakat ini adalah:
1.	Kader Posyandu bisa: 
a.	Mendapatkan pelatihan menggunakan alat ukur 4 parameter kesehatan Batita sehingga lebih praktis, mudah, dan hemat waktu dalam mengukur dan menimbang bayi. 
b.	Mendapatkan bantuan dalam menyediakan PMT gratis. 
2.	Batita yang dibawa ke Posyandu dapat diukur dan ditimbang menggunakan alat elektronis sehingga hasilnya lebih cepat dan akurat. 
3.	Orang tua dari Batita yang datang ke Posyandu tidak antri lama. 

Luaran pengabdian masyarakat ini adalah:
1.	 Pembuatan alat ukur empat parameter kesehatan Batita yaitu berat badan, panjang badan, suhu badan, dan lingkar kepala berbasis mikrokontroler Atmega16. Semua pengukuran dilakukan secara otomatis menggunakan alat elektronis dan hasilnya bisa ditampilkan semua melalui layar LCD. 
2. Pemberian bantuan alat ukur tersebut kepada para kader Posyandu Lestari Kelurahan Ngadirejo, Kartasura. 
3.	Pelatihan tentang cara menggunakan alat tersebut kepada para kader Posyandu.
4.	   Pemberian bantuan dana PMT (Pemberian Makanan Tambahan) kepada anak-anak balita di Posyandu tersebut. 

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Berdasarkan permasalahan yang ada di Posyandu Lestari, maka tim pengabdian masyarakat berusaha turut memberikan solusi, antara lain:
1.	Mengikuti pertemuan dengan kader dari lima Posyandu yang dihadiri oleh Bidan Desa setempat untuk mencari tahu permasalahan dalam layanan Posyandu per bulan. Selanjutnya memutuskan untuk memilih salah satu Posyandu sebagai tempat pengabdian masyarakat, yaitu Posyandu Lestari yang paling dekat dengan Kantor Kelurahan Ngadirejo.
2.	Mendapatkan 4 persoalan prioritas utama yaitu: 
a.	Para kader Posyandu mengalami kesulitan saat mengukur dan menimbang Batita, sebab masih menggunakan perangkat manual yaitu meteran, timbangan gantung, dan thermometer, sehingga hasilnya mungkin kurang tepat. Selain itu juga kurang cepat dalam mendapatkan hasilnya.  Ilustrasi alat ukur manual yang digunakan bisa dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2.  Gambaran alat ukur manual di posyandu balita secara umum

b.	Para kader Posyandu harus meninggalkan pekerjaan utamanya karena tugas di Posyandu, apalagi bila peserta Posyandu banyak, sehingga bisa jadi ada penurunan income/penghasilan mereka pada hari itu, khususnya yang berprofesi sebagai wiraswasta. 
c.	Dana PMT (Pemberian Makanan Tambahan) kurang, sebab subsidi dari Puskesmas sedikit dan hanya mendapatkan tambahan infaq sukarela dari peserta Posyandu/orang tua bayi dan balita. 
d.	Belum ada alat ukur yang langsung mengetahui 4 parameter kesehatan bayi. 

3.	Menawarkan dan menyepakati bersama dengan pihak posyandu tentang metode pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu: 
a.	Membuat dan menyumbangkan satu alat ukur elektronis pada Posyandu Lestari yang khusus untuk mengukur 4 parameter kesehatan Batita (meliputi berat badan, panjang badan, suhu badan, dan lingkar kepala) agar hasil pengukuran lebih cepat dan akurat. 
b.	Memberikan pelatihan pada kader Posyandu Lestari tentang cara menggunakan alat ukur elektronis tersebut agar mereka faham dan bisa memanfaatkan alat dengan baik. Hal ini diharapkan bisa mengefisienkan waktu sehingga mereka bisa segera menyelesaikan tugas di Posyandu serta melanjutkan tugas utamanya di lingkungan kerja masing-masing baik sebagai wanita karir maupun ibu rumah tangga.
c.	Memberikan sumbangan dana PMT untuk menambah kas Posyandu Lestari terutama dalam hal pelayanan makanan tambahan yang bergizi bagi balita pada umumnya, sebab di Posyandu Lestari diikuti oleh peserta di bawah lima tahun. 

4.	Prosedur kerja sekaligus rencana kegiatan solutif untuk melaksanakan metode pendekatan tersebut adalah: 
I.	Merancang dan membuat alat ukur elektronis untuk Batita. Lalu menguji kinerja alat sampai menghasilkan nilai yang tepat. Perancangan alat ukur empat parameter kesehatan Batita ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu perancangan hardware dan software. 

Perancangan Hardware 
Blok diagram perancangan hardware secara keseluruhan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu  blok  input,  prosesor,  dan output. Blok input terdiri atas tombol, sensor suhu infrared TN901, Load cell, dan sensor ultrasonik. Prosesornya menggunakan Arduino Mega  2560  dengan LCD (Liquid Crystal Display) 4 x 20 sebagai outputnya.  Gambar blok diagramnya dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.  Blok Diagram Alat Ukur 4 Parameter Kesehatan Batita

Dimensi rancangan alat ukur tersebut diketahui dari Gambar 4.

Gambar 4.  Dimensi Rancangan Alat Ukur

Berdasarkan Gambar 4, papan multiplek dengan ketebalan 1,8 cm digunakan sebagai boks tempat tidur Batita. Dimensi boks  adalah 120 x 60 x 35 cm, dengan dimensi tersebut sudah mencukupi karena panjang badan bayi saat berumur 2 tahun rata-rata mencapai 80 cm sampai 85 cm.
Skema rangkaian elektronika alat ukur ini ditunjukkan pada Gambar 5.  Sedangkan foto alat ukur tampak atas dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 5.  Skema Rangkaian Elektronika Alat Ukur

Gambar 6.  Foto Alat Ukur  tampak
dari atas

Sensor suhunya berupa modul infrared TN901 yang mempunyai rentang pengukuran - 33 ~ 220 ° C dengan jarak 1:1. Adapun Load cell digunakan sebagai sensor berat ditambah rangkaian HX7411. Rangkaian konverter ADC 24 Byte digunakan khusus untuk  timbangan. Pengukuran panjang dan lingkar kepala menggunakan sensor ultrasonik dengan  masing-masing pengukuran menggunakan 2 buah sensor ultrasonik.
   
Perancangan Software
Software/perangkat lunak  digunakan  untuk  menjalankan dan mengendalikan semua rancangan perangkat yang telah dibuat. Perangkat lunak yang digunakan pada sistem ini menggunakan  bahasa  pemrograman dengan bahasa C, sedangkan compiler untuk  bahasa  C  menggunakan  Arduino IDE karena di dalamnya telah didesain untuk  pemrograman  chip  ATMEGA 2560  pada  board  Arduino   Mega  2560  yang sudah terdapat berbagai library sehingga programmer dapat menjalankannya dengan mudah.  Arduino  IDE  dilengkapi dengan fitur uploading program yang akan ditanamkan ke chip ATMEGA 2560 di board Arduino Mega 2560 tersebut.
  
Awal  berjalannya,  alat  ukur  akan menginisialisasi chip ATMEGA 2560 berupa pengaktifan LCD, Port  keluaran,  dan masukan.  Setelah program inisialisasi dijalankan, kemudian akan menjalankan program tampilan yaitu berupa nilai suhu, panjang, berat, dan lingkar kepala Batita. Tombol Start digunakan untuk memulai pengukuran.  Reset  digunakan  untuk mereset ulang semua nilai yang telah tertulis. Pause digunakan untuk menghentikan semua nilai yang telah tertulis, sehingga  memudahkan  dalam mencatat hasil pengukuran.  
Rumus perhitungan dibagi menjadi empat bagian yaitu: rumus perhitungan suhu, berat, panjang, dan lingkar kepala. 

Perhitungan Suhu menggunakan  rumus  pada  Persamaan 1. 
 
realTemp =  tempData: 16 - 273,15      (1)

Kata tempData adalah   Nilai   digital yang terbaca.  Sedangkan 1/16°C  ialah Resolusi sensornya, sebagai pembagi tempData.        
Suhu teoritis ditentukan dengan mengekstrapolasi hukum gas ideal dengan kesepakatan internasional. Jadi, nol absolut diambil sebagai -273,15 ° pada skala Celsius (International System of Unit), yang setara dengan -459,67 ° pada skala Fahrenheit (unit adat Amerika Serikat atau unit Imperial). 

Perhitungan Berat Badan  berdasarkan  Persamaan 2. 
 
Berat = Berat terukur – Berat offset   (2)

Dalam pengukuran sesungguhnya menggunakan satuan gram agar  presisi dalam pengukuran, berdasarkan  Persamaan 3.  

Gram = Berat/24                  (3)

Berat terukur adalah Berat  yang terbebani pada load cell.  Berat offset ialah nilai     digital yang terbaca.  Sedangkan angka  24 menunjukkan skala bit per gram.   

Perhitungan Tinggi Badan setiap  kelipatan  20  µs  diasumsikan sudah menempuh jarak 6,88 mm. Menghitung jarak dengan menggunakan ultrasonik dapat dilihat seperti Persamaan 4.  

Jarak = (6,88 * Σt ) / 2           (4)

Nilai jarak masih dalam satuan mm, untuk menjadikan cm maka harus dibagi 10. Jika  panjang papan adalah 99 cm, maka untuk menghitung panjang badan bayi bias dihitung dengan  Persamaan 5 dan 6. 
 
Panjang=Ultrasonik 3–Ultrasonik1      (5)
                     Ultrasonik 3 = 99 – jarak         (6)

Σt  ialah jumlah kelipatan waktu setiap 20 µs.    

Perhitungan Lingkar Kepala menggunakan rumus  keliling  lingkaran seperti pada Persamaan 7.  

     Keliling Lingkaran = π.d                  (7)

Berdasarkan  dari  Persamaan  7, jika lebar papan 50 cm, maka harus  mengetahui diameter lingkaran dengan menggunakan  Persamaan 8.  

d = 50–(ultrasonik 4+ultrasonik5)       (8)

π  =  phi sebesar  22/7 atau 3,14 .  Adapun d ialah diameter lingkaran.      

Selanjutnya tim membuat panduan dan memberi pelatihan tentang cara pengoperasian alat ukur tersebut kepada kader Posyandu sampai terampil menggunakannya sehingga waktu pengukuran dan antrian lebih singkat serta bisa segera melaksanakan tugas lainnya. Panduannya ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7.  Panduan dalam Menggunakan Alat Ukur 

Tim juga menyiapkan dana PMT untuk balita yang akan disumbangkan ke Posyandu. Sumbangan sebanyak 3 kali (3 periode kegiatan di Posyandu Lestari) yaitu di Bulan Oktober 2015, Februari dan April 2016. 

Partisipasi pihak posyandu dalam pelaksanaan program adalah: 
i.	Memberikan ijin pengabdian masyarakat ini dengan disaksikan oleh bidan desa setempat. 
ii.	Mengatur waktu pengabdian untuk disepakati bersama pelaksana program. 
iii.	Menyediakan tempat di Posyandu untuk meletakkan alat ukur elektronis. 
iv.	Menyediakan tempat untuk pelatihan. 
v.	Mengisi kuesioner hasil pengabdian masyarakat. 

PELAKSANAAN KEGIATAN
Tim pengabdian masyarakat datang ke Posyandu Lestari 5 kali yaitu saat pengujian alat, pelatihan, dan penyampaian sumbangan alat maupun dana PMT (dari akhir 2015 sampai dengan pertengahan 2016). Pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian masayarakat ini berdasarkan pembagian job description seperti pada Tabel 1.  
Tabel 1 Pembagian job description tim pengabdian masyarakat

Pelaksanaan dalam Pengabdian Masyarakat ini meliputi:
1.	Mengikuti pertemuan dengan kader dari lima Posyandu yang dihadiri oleh Bidan Desa setempat untuk mencari tahu permasalahan dalam layanan Posyandu per bulan. Gambar 8 menunjukkan saat ketua tim pengabdian masyarakat mengikuti pertemuan dengan bu bidan dan kader-kader posyandu se-Kelurahan Ngadirejo.

Gambar 8.  Pertemuan dengan bidan dan kader-kader posyandu

Selanjutnya memutuskan untuk memilih salah satu Posyandu sebagai tempat pengabdian masyarakat, yaitu Posyandu Lestari yang paling dekat dengan Kantor Kelurahan Ngadirejo.  Letak Posyandu Lestari dapat dilihat pada denah,  Gambar  9.

Gambar 9.  Lokasi Posyandu

Tempat kegiatan pengabdian masyarakat ini di Posyandu Lestari, Dusun Ngadijayan, Kelurahan Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo (Rumah Ibu Sri Rejeki Suprihati/Ibu Pri) dengan Bidan Desa Ibu Wiwih Nihaya Satar, A.Md.Keb.  

Pelatihan dipandu oleh ketua tim pengabdian masyarakat dan dua anggota sebagai pendamping pelatihan. Saat pengukuran menggunakan  alat ukur digital dapat dilihat pada Gambar  10.

                         a

                         b

                         c
	
Gambar 10.  Suasana saat pelatihan pendahuluan di RSIS dan realisasi di Posyandu

Pengujian diawali di RSIS sebagai latihan dengan 2 parameter ukur.  
Hasil sampel pengukuran di Posyandu dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11.  Hasil pengukuran empat parameter kesehatan Batita saat pengujian alat ukurnya di Posyandu Lestari 

Gambar 12 menunjukkan presensi dan sampel hasil pengukuran saat pelatihan di Posyandu Lestari. Presensi selengkapnya sejumlah 3 lembar.

Penyerahan bantuan dana PMT dilakukan oleh ketua tim pengabdian masyarakat, disaksikan oleh para kader Posyandu Lestari.  
     Dana diterima oleh Ketua Posyandu Lestari yaitu Ibu Pri dan kader posyandu di salah satu rumah kader posyandu, seperti ditunjukkan pada Gambar 13.

         Gambar 12.  Presensi dan Hasil pengukuran empat parameter kesehatan Batita saat pelatihan menggunakan alat ukur digital di Posyandu Lestari 

                        a		

b

Gambar 13.  Penyerahan bantuan PMT

Penyerahan alat ukur digital dilakukan oleh Saudara Sholeh (anggota tim pengabdian masyarakat) selaku koordinator pembuat alat ukur, disaksikan oleh ketua tim pengabdian masyarakat dan para kader Posyandu Lestari, seperti pada Gambar 14. 
		
a

b
Gambar 14.  Penandatanganan berita acara penyerahan alat ukur di Posyandu Lestari dan RSIS

Berita acara penyerahan alat ukurnya ada di Gambar 15.

Gambar 15.  Berita acara penyerahan alat ukur di Posyandu Lestari 

Selanjutya mendistribusikan kuesioner kepada kader Posyandu Lestari untuk mengetahui respon dari mereka terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini.
a

	
b

Gambar 16.  Suasana saat pengisian kuesioner dengan alat sebelumnya di RSIS dan dengan alat yang baru di posyandu

Hasil kesimpulan pengisian kuesioner ditunjukkan pada Gambar 17.

Gambar 17.  Hasil kesimpulan pengisian kuesioner

Beberapa kritik dan saran konstruktif  dari kader-kader dan bidan di posyandu terhadap alat ukur ini antara lain:
1.	Ibu Wiwih (Bidan Desa Ngadirejo) dan Ibu Siwi menyarankan agar alat ukur diberi alarm saat  pengukuran selesai dan diberi warna yang cerah, sehingga anak tidak takut saat diukur. 
2.	Ibu Sri memberikan saran agar pada sisi boks alat ukur diberi  mainan  anak-anak. 
3.	Ibu Tutik menyarankan agar  bentuk  boksnya dibuat  lebih  ringan dan menarik  sehingga terlihat seperti mainan anak-anak. 
4.	Ibu Rakinah menyampaikan agar hasil ukurnya lebih distabilkan, tidak berubah-ubah.
Para kader Posyandu Lestari merasa senang dengan kehadiran tim pengabdian masyarakat sekitar 5 bulan di posyandu tersebut.  Mereka mengucapkan terima kasih atas pelatihan dan bantuan yang diberikan di posyandu tersebut.  Tim pengabdian masyarakat dan juga pihak posyandu berharap agar kegiatan ini bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan berikutnya yang juga bermanfaat bagi kedua belah pihak.  Penggunaan dana seluruhnya ialah Rp. 1.526.500,00.

HASIL KEGIATAN
Pada kegiatan pengabdian masyarakat di Posyandu Lestari telah berhasil dilaksanakan dengan baik.  Kegiatannya meliputi:
1.	Pembuatan dan penyumbangan alat ukur digital yang bisa menampilkan 4 parameter kesehatan Batita.
2.	Pelatihan para kader posyandu dalam menggunakan alat ukur tersebut.
3.	Pemberian dana bantuan PMT untuk membantu kas konsumsi Posyandu Lestari.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pengabdian masyarakat di Posyandu Lestari ini bermanfaat untuk membantu para kader posyandu dalam melaksanakan aktivitas bulanannya. Para kader posyandu dan orang tua batita merasa senang dengan kehadiran alat tersebut.  Tiga hal yang menjadi titik tekan bantuan adalah:
1.	Pada saat pengukuran/penimbangan Batita menggunakan alat ukur digital yang sudah disumbangkan ke Posyandu Lestari.  Alat ukur tersebut bisa digunakan dan mendapatkan hasil ukur yang lebih valid, praktis, dan menghemat waktu.
2.	Pelatihan pada kader Posyandu Lestari untuk menggunakan alat ukur 4 parameter kesehatan Batita.
3.	Pada saat pelayanan tambahan gizi balita melalui pemberian dana bantuan PMT.

Saran
Saran utama dari para kader Posyandu Lestari yang didapat saat pengabdian masyarakat ini antara lain:
1.	Sebaiknya alat ukur digital dibuat lebih ringan, agar kader posyandu tidak kesulitan saat menempatkan di tempat pengukuran.
2.	Warna cat boks alat ukur sebaiknya lebih cerah lagi agar Batita merasa nyaman dan tidak takut saat akan diukur.
3.	Sebaiknya tim pengabdian masyarakat turut hadir saat penimbangan batita setiap bulannya.

Daftar Pustaka

Aimatulk. (2010). Definisi 
         Posyandu. Jptp UNIMUS

Anonim, (2013). Prinsip Kerja Rangakaian Sensor Ultrasonik, http://atmelmikrokontroler.wordpress.com/2009/06/24/prinsip-kerja-rangkaian-sensor-ultrasonik, 13 Maret 2013, 14:16 WIB.
Arora,C.P. (2001). Thermodynamics. Tata McGraw-Hill. p. Table 2.4  page 43

Purwanti, O. (2014). Deteksi Tumbuh Kembang Anak. UMS

Efendi, E.T. (2013). Instrumentasi Alat Ukur Suhu dan Panjang Badan Bayi Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 16. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fitriyadi, E. (2010). Aplikasi Kontrol PID untuk mengontrol Suhu model sistem Hipertemia Berbasis sensor Thermopile MLX902. Universitas Diponegoro, Semarang

Hartono, S.R. (2015). Alat Ukur 4 Parameter Kesehatan Bayi. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Suryowidagdo, E.P. (2013). Instrumentasi Alat Ukur Berat dan Lingkar kepalaBayi Berbasis Mikrocontroler ATMEGA16. Universitas Muhammadiyah Surakarta
"Unit of thermodynamic temperature (kelvin)". SI Brochure, 8th edition. Bureau International des Poids et Mesures. 13 March 2010 [1967]. pp. Section 2.1.1.5.  ISBN 0-    07-462014-2
Zielinski, Sarah (1 January 2008). "Absolute Zero". Smithsonian Institution. Retrieved 2012-01-26